局放检测仪实现方案

一、开发目标

1.1功能目标

1.实现4路AD9226，65MSPS，12bit 同步采样，保证多通道采样同步，避免相位偏移影响脉冲、频谱分析结果。

2.数字信号处理全部下沉至Zynq芯片内部完成：数字带通滤波、数字选频、FFT运算均在 Zynq内部；上位机仅负责参数配置、数据展示、人机交互，不承担实时算法运算，降低上位机CPU负载，保证系统实时性。

3.支持两种统计工作模式，分别是交流模式和直流模式。两种模式下每通道输出：6正门槛、6负门槛脉冲计数以及通道最大值max、最小值min。

4.支持暂停脉冲分析功能：下发暂停指令后，硬件自动锁存最近一个完整周期原始采样数据；上位机可通过TCP下载四通道完整原始周期波形，支持局部放大、细节回放，用于脉冲分析；采集环路不中断，快照读取不影响实时采集。

5.上位机软件完整能力：带通滤波、参数在线配置；频谱可视化展示；脉冲分析操作；设备标定功能；支持椭圆图谱、正弦图谱、直线图谱三种特征图谱绘制显示。

1.2性能指标

本项目主要的性能要求如下：

表1  性能指标表

| 功能模块 | 具体要求 |
| --- | --- |
| ADC 采样 | 4 通道同步，采样率 65MSPS，分辨率 12bit |
| 实时处理 | 带通、选频、FFT 流水线实时处理，无处理丢点 |
| DDR 环形缓存 | 保证连续采集不丢数据；冻结快照区域与实时环形缓存隔离，读快照不干扰采集写入 |
| 数据传输 | UDP 传输实时数据流，TCP 传输控制命令、冻结快照大数据 |
| 统计输出 | 门槛计数实时更新 |
| 上位机刷新 | 实时监测界面流畅刷新，频谱、统计计数低延迟更新 |

二、总体方案

2.1总体技术路线

采集、原始数据缓存、实时信号算法全部部署在PL；DDR分段存储管理、TCP/UDP 网络协议栈、外设控制、命令解析部署在PS。

其中PL负责ADC 驱动采样、多通道数据打包、跨时钟域FIFO、DDR环形缓存写入、周期边界检测、冻结快照管理、数字带通滤波、数字选频、FFT运算、6对正负门槛脉冲计数、max/min、包络计算、AXI DMA数据推送。

PS负责AXI DMA数据接收、DDR快照区域读取、TCP实现快照原始数据下载、UDP上报实时统计/频谱/滤波波形、TCP处理上位机控制命令、设备状态管理。

上位机：人机交互界面、参数下发配置、数据解析可视化、图谱绘制、脉冲分析操作

2.2数据流

ADC ---> 原始无损打包 ---> FIFO，然后将4通道数据采集后进行打包后拼成48bit数据包，再经过异步FIFO后数据复制后分为两路进入DDR3。

2.2.1数据链路A

第一路是将数据发送到DDR3环形缓存后，按照交流和直流进行周期划分。当上位机发送的暂停命令到达后，在下一个周期边界冻结上完整周期，锁存起始地址、结束地址，由TCP完整下载供脉冲分析；网络只读快照区，不影响环形采集。

2.2.2 数据链路B

原始采样数据经过FIFO分发至实时算法链路：

带通滤波 → 选频 → FFT运算 → 6对正负门槛比较 → 四通道独立脉冲计数，同步计算max/min、算法输出结果、滤波波形、频谱数据、统计结果，通过AXI DMA搬运到PS内存； PS处理后UDP上报实时帧（滤波波形、频谱、统计计数）；TCP处理控制指令、快照下载。

2.3 ZYNQ具体功能实现

2.3.1PL端模块：

表2  PL端模块

| 层级 | 模块 | 具体功能 |
| --- | --- | --- |
| PL | Adc采集模块 | 驱动4路 AD9226，65MSPS 同步采样；输出 12bit 原始采样样本； |
| PL | 样本字打包模块 | 多通道样本拼接，完成样本对齐打包，保证数据无损 |
| PL | 异步FIFO模块 | 跨时钟域隔离ADC采样时钟域与DDR处理时钟域；解决亚稳态，实现数据缓冲流控 |
| PL | DDR写入管理模块 | DDR3分段分区管理：环形采集缓存区、冻结快照缓存区；多路数据流写DDR调度；地址指针维护；防止数据覆盖 |
| PL | 冻结管理模块 | 接收PS下发暂停/恢复命令；周期边界检测；触发冻结，锁存完整周期起止地址；冻结状态反馈；快照区域访问控制 |
| PL | 数字带通模块 | 可配置高通、低通，1kHz步进调节 |
| PL | FFT模块 | 对滤波后信号做FFT变换，输出频谱幅值、峰值信息；多通道流水线处理 |
| PL | 数字选频模块 | 进行选频 |
| PL | 门槛统计模块 | 6正、6负门槛比较；每通道独立脉冲计数；每个周期窗口输出max/min、信号包络；输出统计结果 |
| PL | AXI DMA控制模块 | 将滤波波形、频谱、统计结果 DMA传输到PS端内存 |

2.3.2 PS端模块：

表3  PS端模块

| 层级 | 模块 | 具体功能 |
| --- | --- | --- |
| PS | TCP服务模块 | 接收上位机控制命令：启动、停止、暂停、恢复、参数配置； 读取DDR冻结快照区原始数据，TCP可靠上传完整周期波形 |
| PS | UDP服务模块 | 高速UDP帧上报：滤波波形、FFT 频谱、每通道统计计数、max/min； |
| PS | 异步FIFO模块 | 跨时钟域隔离ADC采样时钟域与DDR处理时钟域；解决亚稳态，实现数据缓冲流控 |
| PS | 控制模块 | UART外设交互；命令解析转发；参数下发 |
| PS | DDR 内存管理 | 内存分区管理；AXI DMA内存缓冲区管理；内存地址映射；快照数据读取调度 |
| PS | 命令解析 | 解析上位机下发参数：带通高低频、选频中心频率、门槛阈值 |

2.3.3 上位机模块

表4  上位机相关功能

| 页面 | 功能 |
| --- | --- |
| 设备页面 | 网络IP配置、连接/断开；采集启动/停止；暂停脉冲分析、恢复；网络连接状态与设备复位 |
| 实时监测页面 | 放电波形实时曲线展示；AD采样max/min实时刷新；6正6负门槛脉冲计数展示；AC工频模式 / DC固定时间窗模式切换；信号可视化；4通道显示切换 |
| 前端控制页面 | 设备标定参数加载与设置；采样相关基础参数配置 |
| 带通与选频页面 | 高通、低通参数配置，支持1kHz步进；选频中心频率配置；参数下发硬件；当前滤波器参数回读显示 |
| 频谱页面 | FFT 频谱图绘制；频谱峰值标记；频率-幅值显示；支持缩放查看局部频段；频谱数据来源于 Zynq PL运算结果 |
| 脉冲分析页面 | 下发暂停命令；四通道原始周期波形同步浏览；波形横向纵向局部放大；波形游标测量 |

三、测试方案

本方案首先在正点原子 ZYNQ7020 领航者V2 开发板（XC7Z020CLG400-2，PL 130MHz / ADC 65MSPS 生产·26MSPS 测试）上进行单通道采集测试，先验证整体的算法和功能流程无误之后，增加至四通道。

PL 模块仿真测试：打包模块、FIFO、带通滤波、选频、FFT、门槛计数、冻结逻辑，使用激励文件验证算法输出正确性。PS 单元测试：TCP、UDP 命令解析，内存读写。上位机单元测试：界面渲染、协议解析。

对各模块进行软硬件联调。进行4通道同步采样测试，校验通道相位一致性；

长时间稳定性测试，连续运行数小时，检查计数、波形无异常丢点；网络压力测试：高速 UDP 实时上报，验证丢帧情况；大体积快照 TCP 下载完整性；边界场景：频繁暂停恢复；频繁修改参数；网络断开重连。

- 问题与风险

1.阶段划分：第一阶段基于Zynq开发板完成PL逻辑、PS软件、上位机联合仿真验证，逻辑、算法、数据流全部验证通过后，第二阶段再接入AD9226做实物联调验证。

2.多通道同步：4路AD9226时钟、采样同步控制，需要严格约束PCB布线与FPGA采样时序，防止通道相位不一致，造成计数、频谱结果失真。

3.DDR带宽与时序：PL侧多路数据流同时写入DDR环形缓存，同时PS侧读取冻结快照数据，存在读写带宽冲突，需要做DDR分段分区管理、优先级调度，防止数据丢包、覆盖。

4.跨时钟域风险：ADC采样时钟、FIFO、DDR时钟、PS AXI时钟、以太网时钟多时钟域交互，FIFO、异步信号处理不当会引发亚稳态，造成数据错误。

5.实时算法资源约束：PL内部同时部署4路带通、选频、FFT流水线，可能出现FPGA逻辑资源（LUT、FF、BRAM、DSP）占用超限。

6.网络传输负载风险：UDP高速实时数据上报，千兆网带宽压力大，需要做数据降帧、分片策略，防止网络拥塞丢帧；

7.冻结边界判定风险：暂停命令到来，需要精准识别周期边界，保证锁存的是完整周期，不能截取半周期残缺波形。

五、整体时间安排

本方案的具体实现时间与交付日期以实际的开发情况与环境为准，本时间安排仅供参考。

表5  时间安排

| 阶段 | 时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| PL逻辑仿真 |  | PL各模块仿真通过，激励数据流跑通 |
| PS软件 |  | PL PS仿真闭环，全部业务逻辑验证 |
| 上位机 |  | 完成上位机接收与可视化和相关通信 |
| AD9226实物硬件联调完成 |  | 真实 4 路 ADC 采集，全部业务功能跑通 |

5.1 阶段一

（1）基础数据通路模块开发与仿真：开发Adc采集仿真模块、样本打包模块、异步 FIFO；完成模块单元仿真，解决跨时钟域、数据打包对齐问题。

（2）DDR 管理：DDR写入管理模块、环形缓存指针逻辑；

（3）冻结管理模块：周期边界检测、暂停锁存地址逻辑；单元仿真验证DDR读写、冻结控制逻辑。

（4）信号处理算法模块：4路数字带通滤波，支持1kHz步进参数配置.开发数字选频抽取；模块单独仿真验证滤波输出。

（5）FFT 模块+统计计数模块开发：FFT IP集成与封装，输出频谱幅值、峰值；6正/6负门槛比较计数、max/min、包络计算，柄径须算法独立仿真

上述内容完成之后将所有PL模块组装到顶层工程，并接入激励进行验证，调通AXI DMA进行数据传输。

5.2 阶段二

（1）PS驱动：AXI-DMA驱动调试，打通数据搬运通路；DDR内存分区管理，快照区读写逻辑

（2）TCP、UDP 服务基础框架与UART串口调试

（3）实现上位机命令解析：启停、暂停恢复、AC/DC 切换；参数配置下发，把网络命令转换为 PL 寄存器配置；UDP 实时帧封装、TCP 快照读取业务逻辑开发

上述内容完成之后可以进入PS PL的联合调试，确保两部分通信链路打通可以进行数据传输与命令下发。

5.3 阶段三

（1）TCP 客户端、UDP 接收网络层封装

（2）设备页面、实时监测页面开发；波形基础绘制，启停暂停交互

（3）带通与选频配置页面、频谱页面

（4）脉冲分析页面：快照下载、波形局部放大

（5）椭圆、正弦、直线三种图谱绘制

阶段三完成之后即可完成PL,PS,上位机三者之间通信与测试，从上位机上观察波形图谱与各个功能参数指标

5.4 阶段四

（1）接入真实AD9226进行测试

（2）算法/代码适配修改

（3）联合调试

将AD9226与ZYNQ进行适配，如直接想连接可能需要进行PCB绘制进行采集端口适配。

六、总结

项目为基于Zynq平台的4通道AD9226（65MSPS、12bit）局放检测系统，数字带通、选频、FFT 等全部信号处理算法都在片上内部实现，上位机仅做配置与显示；支持 AC工频、DC 固定时间窗两种统计模式，输出通道计数、最大最小值、包络，具备暂停锁存完整周期原始波形用于脉冲分析的能力，上位机配套多类监测、配置、频谱、脉冲分析、标定及三种图谱显示功能。